SPEKTROFLUORYMETRIA

Temat: Dobór długości fali promieniowania wzbudzającego i emitowanego, ustalenie dozwolonego zakresu stężeń

Cel ćwiczenia – dobór maksimum długości fali promieniowania wzbudzającego; dobór długości fali promieniowania emitowanego; ustalenie dozwolonego zakresu stężeń; ilościowe oznaczanie tryptofanu i tiaminy; wykrywanie zanieczyszczeń w środkach spożywczych za pomocą lampy UV;

Zjawisko emitowania przez niektóre związki chemiczne promieniowania w zakresie widzialnym, wzbudzonego pod wpływem promieniowania ultrafioletowego nosi nazwę fluorescencji. Pod wpływem promieniowania wzbudzającego elektrony przechodzą na wyższy poziom energetyczny i wracając do poziomu wyjściowego emitują promieniowanie. Fluorescencja pojawia się natychmiast po naświetleniu substancji i natychmiast zanika po usunięciu promieniowania wzbudzającego. Długość fali promieniowania wzbudzającego jest mniejsza od długości fali promieniowania emitowanego.

Zjawisko fluorescencji wykazują przede wszystkim związki organiczne zawierające skondensowane pierścienie aromatyczne. Fluoryzują również związki metaloorganiczne. Związki nieorganiczne uzyskują zdolność fluorescencji po utworzeniu połączenia kompleksowego z odpowiednim związkiem organicznym.

Zjawisko fluorescencji wykorzystywane jest do wykrywania i identyfikacji związków chemicznych oraz do ich ilościowego oznaczania.

Do fluorescencyjnych badań jakościowych stosowana jest lampa kwarcowa. Zasadniczym elementem jej budowy jest lampa rtęciowa wytwarzająca promieniowanie ultrafioletowe i czarny filtr Wooda. Przepuszcza on promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 320-400 nm, przy czym maksimum przepuszczalności przypada na 360 nm. Filtr ten nie przepuszcza promieniowania widzialnego. Fluorescencyjna analiza jakościowa stosowana jest w chemii analitycznej i farmaceutycznej, w toksykologii i w badaniach środków spożywczych, zwłaszcza do wykrywania zafałszowań.

Podstawą ilościowych oznaczeń fluorescencyjnych jest liniowa zależność natężenia fluorescencji (If) od stężenia związku fluoryzującego:

If = Io ( k ( c ( l

gdzie: Io – natężenie promieniowania wzbudzającego

k jest współczynnikiem fluorescencji

l – grubość warstwy badanego roztworu

Natężenie fluorescencji zależy od pH roztworu, temperatury (wzrost temperatury obniża fluorescencję), rodzaju rozpuszczalnika i obecności substancji wygaszających fluorescencję (np. chlorek sodu).

Przed przystąpieniem do oznaczeń fluorymetrycznych należy ustalić podstawowe parametry, do których należy:

- Dobranie optymalnej długości fali promieniowania wzbudzającego

- Dobranie optymalnej długości fali promieniowania emitowanego

- Ustalenie dozwolonego zakresu stężeń badanej substancji.

Natężenie promieniowania emitowanego zwiększa się liniowo tylko do pewnego stężenia. Po przekroczeniu tego stężenia natężenie promieniowania przechodzi przez punkt szczytowy a następnie maleje (gaszenie stężeniowe fluorescencji) i wykres zakrzywia się ku osi poziomej. Jest to spowodowane wtórną absorpcją promieniowania emitowanego.

Zależność natężenia fluorescencji od stężenia badanego związku

Tiamina (witamina B1, chlorowodorek tiaminy) należy do witamin z grupy B. Jest to heterocykliczny związek organiczny złożony z pierścienia tiazolowego i pierścienia pirymidynowego, które są połączone mostkiem metinowym. Poprzez grupę aminową pierścienia pirymidynowego może tworzyć pirofosforany, które stanowią biologicznie aktywną formę witaminy B1. Tiamina odgrywa zasadniczą rolę w procesach oddychania tkankowego, głównie w przemianie węglowodanów, wzmaga czynność acetylocholiny, działa synergicznie z tyroksyną i insuliną, pobudza wydzielanie hormonów gonadotropowych. Ponadto przyspiesza gojenie się ran i wykazuje działanie uśmierzające ból.

Spektrofluorymetryczna metoda oznaczania witaminy B1 polega na jej utlenieniu do tiochromu, który wykazuje niebieską fluorescencję. Utlenianie prowadzi się w środowisku alkalicznym za pomocą heksacyjanożelazianu(III) potasu. Aby zwiększyć selektywność oznaczenia przeprowadza się ekstrakcje produktu utlenienia izobutanolem.

tiamina                                                                           tiochrom

Ćwiczenie 1 – analiza jakościowa – wykrywanie zafałszowań środków spożywczych

Sprzęt i odczynniki

- Ciemnia z lampą UV

- Mąka pszenna

- Mąka ziemniaczana

- Masło

- Margaryna

Wykonanie

- Nanieść na pasek bibuły filtracyjnej środki spożywcze

- Włączyć lampę UV zgodnie z instrukcją obsługi i po 3 minutach określić barwę fluorescencji badanych produktów

- Na podstawie barwy fluorescencji czystych związków (tabela), ocenić stopień zafałszowania produktów

Barwa fluorescencji niektórych środków spożywczych

| Produkt spożywczy | Fluorescencja |
| --- | --- |
| Masło | kanarkowo-żółta |
| Margaryna | szara |
| Mąka pszenna | niebieska |
| Mąka ziemniaczana | nie fluoryzuje |
| Glukoza | czerwona |
| Skrobia ziemniaczana (krochmal) | czerwona |

Ćwiczenie 2 – ilościowe oznaczanie tryptofanu

Sprzęt i odczynniki

- Spektrofluorymetr Hitachi F-7000

- Roztwór podstawowy Tryptofanu - 500 nmol/ml

- Bufor fosforanowy o pH=7,00

Roztwory

- roztwór roboczy tryptofanu o stężeniu 25 nmol/ml

- do probówki o pojemności 10 ml odmierzyć 0,25 ml roztworu podstawowego tryptofanu o stężeniu 500 nmol/ml i uzupełnić do objętości 5 ml buforem fosforanowym o pH=7,00.

- roztwory wzorcowe tryptofanu do krzywej kalibracyjnej

- do pięciu probówek o pojemności 10 ml odmierzyć kolejno 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 i 0,5 ml roztworu roboczego tryptofanu o stężeniu 25 nmol/ml i uzupełnić do objętości 5 ml buforem fosforanowym o pH=7,00. Otrzymuje się roztwory wzorcowe tryptofanu o stężeniach odpowiednio 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 nmol/ml.

- Próba ślepa - bufor fosforanowy o pH=7,00.

Wykonanie pomiarów

- Zarejestrować widmo wzbudzenia i widmo emisji tryptofanu zgodnie z instrukcją obsługi spektrofluorymetru dla wzorca o stężeniu 2 nmol/ml. Ustalić optymalną długość fali wzbudzenia i emisji.

- Zgodnie z instrukcją obsługi spektrofluorymetru wykonać pomiary natężenia fluorescencji tryptofanu przy optymalnych długościach fal wzbudzenia i emisji dla ślepej próby, roztworów wzorcowych tryptofanu oraz roztworu badanego o nieznanym stężeniu.

Opracowanie wyników

- Od wartości natężenia fluorescencji roztworów wzorcowych tryptofanu odjąć wartość natężenia fluorescencji ślepej próby (Ifw- Ifs). Otrzymuje się wartość rzeczywistą natężenia fluorescencji (If). Następnie sporządzić wykres zależności rzeczywistego natężenia fluorescencji (If) od stężenia (c) tryptofanu f(c)=If. Umieścić legendę na wykresie kalibracyjnym.

- Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie tryptofanu w roztworze badanym.

- Obliczyć współczynnik kalibracji dla każdego roztworu wzorcowego tryptofanu wg wzoru:

F = c/If

gdzie: c - stężenie tryptofanu w roztworze wzorca

If - natężenie fluorescencji wzorca (po odjęciu fluorescencji

próby ślepej)

Obliczyć średnią wartość współczynnika kalibracji.

- Obliczyć stężenie tryptofanu w roztworze badanym (Ifb) z wyliczonego współczynnika kalibracji wg wzoru:

c = F x Ifb

gdzie:

c - stężenie tryptofanu w roztworze badanym

IfB - natężenie fluorescencji roztworu badanego (po odjęciu fluorescencji

próby ślepej)

- Obliczyć błąd bezwzględny i względny pomiaru.

Błąd bezwzględny ((x) - bezwzględna wartość różnicy między wartością rzeczywistą  (x) a wartością otrzymanego wyniku (xi).

(x = (x – xi (

Błąd względny ((x wzgl.), wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego ((x) do mierzonej wartości prawdziwej (x).

(x

(x wzgl =                 x 100%

x

Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównanie wielkości błędów pomiędzy sobą.

Ćwiczenie 3 - Oznaczanie zawartości tiaminy  metodą

spektrofluorymetryczną

Sprzęt

- spektrofluorymetr Hitachi F – 7000

- kuweta kwarcowa

- kolby Erlenmeyera, kolba miarowa, pipetki Pasteura,  pipety szklane,

cylindry

Odczynniki

- roztwór chlorowodorku tiaminy o stężeniu 100 g/ml w 0,05 mol/l roztworze kwasu siarkowego (VI)

- roztwór kwasu siarkowego (VI) (H2SO4) o stężeniu 0,05 mol/l

- roztwór wodorotlenku potasu (KOH) o stężeniu 5,4 mol/l (roztwór 1)

- 4 % roztwór heksacyjanożelazianu (III) potasu [K3Fe(CN)6] (roztwór 2)

- odczynnik utleniający sporządzić bezpośrednio przed użyciem poprzez zmieszanie roztworu (1) i roztworu (2) w stosunku 25:1

Przygotowanie odczynnika utleniającego (na świeżo)

- W kolbce Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 100 ml przygotować odczynnik utleniający. W tym celu należy zmieszać 60 ml roztworu wodorotlenku potasu (5,4 mol/l) z 2,4 ml roztworu heksacyjanożelazianu (III) potasu (4%). Mieszaniny utleniającej nie należy przechowywać dłużej niż przez 4 godziny.

Sporządzenie wzorcowych roztworów chlorowodorku tiaminy oraz roztworu próbki badanej (zadanie)

  - Do 6 ponumerowanych kolbek Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 50 ml odmierzyć kolejno: 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 i 3,0  ml roztworu chlorowodorku tiaminy o stężeniu 100 g/ml i uzupełnić do objętości końcowej 12 ml roztworem kwasu siarkowego (VI) (0,05 mol/l) zgodnie ze schematem zamieszczonym w tabeli:

| L.p. | Objętość roztworu chlorowodorku tiaminy o stężeniu 1 g/ml [ml] | Objętość roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05 mol/l [ml] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,0 (ślepa próba) | 12,0 |
| 2. | 0,5 | 11,5 |
| 3. | 1,0 | 11,0 |
| 4. | 1,5 | 10,5 |
| 5. | 2,0 | 10,0 |
| 6. | 3,0 | 9,0 |

- Do kolby Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 50 ml odmierzyć 5 ml

próby badanej (zadanie), dodać 7 ml 0,05 mol/l roztworu kwasu

siarkowego (VI).

- Do sporządzonych roztworów wzorcowych chlorowodorku tiaminy

oraz do roztworu próby badanej dodać po 8 ml  odczynnika

utleniającego i odczekać 10 minut.

  - Otrzymuje się wzorce chlorowodorku tiaminy o stężeniu 0,00;  2,5;  5,0;  7,5;  10,0;  15,0 (g/ml

Wykonanie pomiarów natężenia fluorescencji

  - Pomiary natężenia fluorescencji należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi spektrofluorymetru dla wzorcowych roztworów chlorowodorku tiaminy i roztworu próby badanej. (Wybierać polecenia dotyczące tiaminy: <Tiamina analiza ilościowa>)

  - Zmierzyć natężenie fluorescencji badanych roztworów przy optymalnych długościach fali wzbudzenia λEX = 360 nm i emisji λEM  = 420 nm

  - Pomiar natężenia fluorescencji dla próby badanej (zadanie) należy powtórzyć 3 razy.

  - Wyniki pomiarów zestawić w tabeli:

| L.p. | Stężenie chlorowodorku tiaminy [(g/ml] C [g/mL] | Natężenie fluorescencji If |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,00 (próba ślepa) |  |
| 2. | 2,5 |  |
| 3. | 5,0 |  |
| 4. | 7,5 |  |
| 5. | 10,0 |  |
| 6. | 15,0 |  |
|  | zadanie |  |
| 7. | zadanie |  |
|  | zadanie |  |

Opracowanie wyników

- Od wartości natężenia fluorescencji każdego roztworu wzorcowego chlorowodorku tiaminy należy odjąć wartość natężenia fluorescencji ślepej próby.

- Sporządzić wykres kalibracyjny tj. zależności natężenia fluorescencji od stężenia chlorowodorku tiaminy f(C)=If. Na wykresie umieścić legendę (model aparatu, nazwę oznaczanej substancji, długość drogi optycznej, analityczną długość fali wzbudzenia λEX i emisji λEM).

- Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie tiaminy w próbce

badanej (zadanie)

- Dla próbki badanej (zadanie) obliczyć błąd bezwzględny i błąd

względny

- Obliczyć współczynnik kalibracji F dla każdego roztworu

wzorcowego chlorowodorku tiaminy wg wzoru:

gdzie:

c - stężenie wzorca chlorowodorku tiaminy

IfW - natężenie fluorescencji wzorca

IfS - natężenie fluorescencji ślepej próby

- Obliczyć średnią wartość  współczynnika kalibracji.

- Obliczyć stężenie tiaminy w próbce badanej (zadanie) korzystając z wartości współczynnika kalibracji.

- Dla próbki badanej (zadanie) obliczyć błąd względny i błąd bezwzględny

# Text boxes

3-[(4-amino-2-metylopirymidyn-5-ylo)metylo]-5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazoilol

If